技 术 协 议

甲方：广东联塑科技实业有限公司

乙方：正将自动化设备（江苏）有限公司

甲方向乙方购买3套微量配方磅秤设备，其中2台微量配方磅秤用来称量槽管车间配方，1台用来称量给水车间配方；主要针对配方料（粉料、颗粒料、片状料）的称量，由人工投料至各机台原料桶上方投料斗内，由微量配方磅秤系统按甲方提供的工艺配方参数自动下料称量，为满足甲方要求保证设备供货质量和安全可靠运行，乙方应根据甲方所提出的技术及工艺要求和生产能力，综合考虑设备的适应性，提供具有最佳性价比的设备，对所提供设备的技术设计、产品质量、生产能力、消耗指标及售后服务完全负责，同时对所供关键设备的制造、质量、使用性能及生产效率完全负责。乙方提供的设备应采用最适当的材料，具有技术先进、性能完备、使用可靠、稳定性好、生产效率高、维护保养方便、节约能耗等特点，能满足生产的需要，获得良好的经济效益，达到目前国内领先水平，经双方友好协商，就3套微量配方磅秤设备的有关技术事宜达成如下技术协议：

一、设备基础条件

1、 电源电压：380V/50HZ

1.1动力部份：动力电源为AC380V*3*50HZ之电压，各运转马达均以电磁接触器驱之。

1.2控制部份: 为了安全用电，确保人身安全，设备上的传感器、行程开关、按钮、电控阀、继电器等采用24VDC安全电压。

2、 压缩空气源：压力：4～6㎏/cm2    压缩空气供应量：1.05 m³/min。

3、 工作制度：全年330天，每天三班制，每班8小时。

二、技术要求和性能参数

（一）设计、工艺要求

1、槽管车间物料名称及用量范围及精度要求

| 序号 | 原料名称 或代号 | 最小称量范围(克) | 最大称量范围(克) | 正常允差下限(克) | 正常允差上限(克) | 容差下限(克) | 容差上限(克) | 流动性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钙锌稳定剂 | 2500.0 | 6000.0 | -100.0 | 100.0 | -300.0 | 300.0 | 粉料 |
| 2 | 硬脂酸 | 500.0 | 4000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 小颗粒 |
| 3 | PE蜡 | 100.0 | 4000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 粒状 |
| 4 | 石蜡 | 100.0 | 4000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 粒状 |
| 5 | 单甘脂 | 200.0 | 3000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 小颗粒 |
| 6 | 加工助剂 | 200.0 | 4000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 粉料 |
| 7 | 抗冲剂 | 2000.0 | 12000.0 | -100.0 | 100.0 | -300.0 | 300.0 | 粉料 |
| 8 | 钛白粉 | 500.0 | 3000.0 | -50.0 | 50.0 | -300.0 | 300.0 | 粉料 |
| 9 | OB-1 | 200.0 | 1000.0 | -10.0 | 10.0 | -15.0 | 15.0 | 粉料 |
| 10 | MBS | 1000.0 | 5000.0 | -50.0 | 50.0 | -300.0 | 300.0 | 粉料 |

备注：槽管车间配置2台微量配方磅秤设备（2台互为正反机），每台微磅配置10个计量磅秤单元，最多可同时称量10种物料，其中1~3#配料秤配30KG荷重元，4~10#配料秤配40KG荷重元。在成品出料一侧设置显示屏，用于配方参数显示、配方异常报警。接料桶的容量：43L，接料桶具体尺寸由乙方设计并提供，必须满足生产要求，严禁出现溢出或过满现象。

- 给水车间物料名称及用量范围及精度要求

| 序号 | 原料名称 或代号 | 最小称量范围(克) | 最大称量范围(克) | 正常允差下限(克) | 正常允差上限(克) | 容差下限(克) | 容差上限(克) | 流动性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡 | 300.0 | 1000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 片或粒 |
| 2 | LA-W95 | 300.0 | 1000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 粒或粉 |
| 3 | LA-W110 | 300.0 | 1000.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 粉 |
| 4 | LPA-40 | 500.0 | 2000.0 | -30.0 | 30.0 | -50.0 | 50.0 | 粉 |
| 5 | 629A | 200.0 | 800.0 | -10.0 | 10.0 | -30.0 | 30.0 | 粉 |
| 6 | LB-564 | 1000.0 | 5000.0 | -150.0 | 150.0 | -300.0 | 300.0 | 粉 |
| 7 | 钛白粉 | 1500.0 | 2500.0 | -50.0 | 50.0 | -300.0 | 300.0 | 粉 |
| 8 | R161FP | 2000.0 | 5000.0 | -150.0 | 150.0 | -300.0 | 300.0 | 粒 |
| 9 | CPE | 2000.0 | 6000.0 | -150.0 | 150.0 | -300.0 | 300.0 | 粉 |
| 10 | BT-3 | 2000.0 | 8000.0 | -150.0 | 150.0 | -500.0 | 500.0 | 粉 |

备注：给水车间配置1台微量配方磅秤。每台微磅配置10个计量磅秤单元，最多可同时称量10种物料，其中1~3#配料秤配30KG荷重元，4~10#配料秤配40KG荷重元。在成品出料一侧设置显示屏，用于配方参数显示、配方异常报警。接料桶的容量：56L，接料桶具体尺寸由乙方设计并提供，必须满足生产要求，严禁出现溢出或过满现象。

3、微量磅称称量精度要求：当称量物料单重≤2000克时，称量允许误差应≤±10克；当称量单重＞2000克时，则称量允许误差应≤±0.5%。部分物料称量可设置容许误差。

4、生产效率：按如下配方单生产要求80~100批次/小时，至少应达到80批次/小时以上。

5、自动称量设备的工艺流程设计及其配置应合理，满足并适用于甲方生产环境及所需生产工艺（粉尘、精度、效率和噪音等）的条件，避免配方机机架、底板、线槽、电柜箱等出现积尘现象。

6、自动称量设备应能够适合各种物料（甲方所提供）的称量和输送，乙方根据物料的形状、特性和用量范围自行设计或配置合适的设备及其工艺流程，以满足甲方生产工艺要求。

7、微量配方磅秤设备的各原料输送机组上方必须预留集尘管道，管径设置合理，以便与甲方除尘设备连接。

8、所有设备的动力、控制各电气元件，以及气动、机械传动各零配件，要求采用进口品牌或国内优质品牌。所有设备以及配套设施必须附有可靠的防静电、防雷、防尘等设施。

9、要求所有与物料接触的部位均为SUS304不锈钢材质，耐磨性好，具有足够的强度。

10、辊筒输送机辊筒材质为金属材料，表面镀锌，传动部分必须经久耐用，严禁出现卡死、磨损严重现象。

11、磅秤储料桶必须配有低料位检测装置，要求采用进口品牌或国内优质品牌的料位开关，料位计的安装位置要依物料的特性和用量范围而定。

12、磅秤储料桶必须根据物料特性附有防架桥或防冲料装置，其中钛白粉储料桶应设置上、下双螺杆搅拌，以保证秤量精度和生产持续性。

13、磅秤储料桶的容量：按最大用量的物料来算，保证储满一桶物料可供生产周期30分钟及以上；储料桶上后方必须附有法兰连接的进料口及其配件，以供二层人工投料连接用，乙方根据物料的形状、特性来确定进料口的通径，并对其设计负责。

14、磅秤储料桶（共10个）必须配有料位检测装置，容量根据物料的用量范围及其特性而定，针对部分物料也应配有破拱装置或防冲粉装置，以保证下料稳定、顺畅。

15、自动秤量设备应能够适合各种物料（甲方所提供）的称量和投料，乙方根据物料的形状、特性和用量范围自行设计或配置合适的设备及其工艺流程，要求微量配方磅秤设备配料秤送料螺旋及送料皮带机构可实现通配互换，送料螺杆与驱动电机拆装同向，机构装拆操作方便。

16、微量配方磅秤各配料称设置分级报警，甲方可在控制系统中设定配方称量批次数值、称量允差范围值、容差范围值、连续容差次数限值及容差比例限值。则当配料秤实际称量值在设定称量允差范围内时，则表示该批次配料称量合格；当配料秤实际称量值在设定容差范围值内时，则系统自动记录该配料秤出现容差称量次数并进行累计，当该配料秤连续容差称量出现次数≥连续容差次数限值时，容差称量次数≥容差比例限值时，则设备停止运行，系统报警并在显示屏显示该配料秤需要人工检修；当配料秤实际称量值超出容差范围时（超差称量），则设备停止运行，系统自动累计配料秤超差称量次数，系统报警并在显示屏显示该配料秤需要人工检修，人工检修完毕后在控制电脑上进行配料秤复位操作。

17、微量配方磅秤设备设置异常配方剔除功能：最后一把配料秤实现配方成品料总重设定值与实际值自动校对，当校对结果显示该批次中配方总重超出系统设定范围值时，则表示该批次配方称量异常，系统报警，设备自动将该批次输送至异常配方剔除工位，待人工复检，系统自动生成该批次称量时所有配料秤称重数据报表及报警生产批次信息并进行暂存；当校对结果显示该批次中配方总重在系统设定范围值中，则表示该批次配方称量合格，设备将该批次输送至人工包装工位进行人工打包。

18、各磅秤储料桶上安装的振动电机电源线、电磁阀线及接近开关线采用多级连接器方式连接。

19、微量配方磅秤设备设置“一键标定”功能，用于设备生产前以标准接料桶作为称重对象，对各配料秤进行称量标定，以校验各配料称的称量精度。另外，设置“定时强制标定”功能，以设备连续运行时间作为依据，如设备已经持续运行12小时（甲方可自行设定），则控制电脑界面弹出自动标定提示并锁定界面（如需解锁界面及强制复位，需高一级权限单位操作），当完成设备内所有配方称重后停止运行。微量配方磅秤设备需完成标定测试后微量配方磅秤设备解锁界面，设备恢复称量工作。当标定结果显示设备有配料秤出现超称或短称现象时，则系统自动校秤，自动校秤后重新进行标定测试，标定测试合格后配方磅秤设备方可生产。控制系统将标定测试前、后数据（设定值及实际测试值）、标定时间、标定结果及报警信息等自动生成报表并暂存于系统数据库中。

20、微量配方磅秤设备权限操作设定：现场用户可以通过刷卡登录操作，远程用户可以通过帐号密码登录；成功登录后，系统自动刷新相应的操作权限，根据权限用户可进行配方管理、工单管理等操作，同时，系统将记录相应的修改历史并在本机提供报表供查询。各功能模块的操作权限甲方可根据需要灵活更改。

21、微量配方磅秤设备的控制软件应按配置10台微磅的控制系统来设计，控制系统应具备报警记录、各配料秤相关实时参数（配方代号/名称、配方小料代号/名称、称量批次数值、配方称量值、称量允差范围值（上、下限值）、容差范围值（上、下限值）、连续容差次数限值及容差比例限值、称量时间、实际称量值、成品称量周期记录）、班组号、日期（年、月、日、时）、系统参数修改记录功能，具有班产、日产数据累计记录及其清零功能，以上数据按甲方提供的接口(MQTT或webservice)上传，接口可以在系统后台配置，并能远程监控上传状态是否成功；乙方负责根据甲方要求开发WEB形式的远程管理客户端，即甲方管理人员在办公室指定电脑上通过网页即可远程管理微量配方磅秤设备的配方参数、查询生产报表及运转状态等，上传数据点具体以《IT服务技术协议》中《微量配方磅秤设备上传数据点表格》为准。其余具体条款详见《IT服务技术协议》。

22、乙方根据甲方提供的车间平面图及空间尺寸，合理布局微量配方磅秤设备（设计图纸必须经甲方认可）；

23、甲方提供的部分物料如硬脂酸钙、钛白粉、石蜡等在秤量过程中，乙方根据物料的特性和形状有相应的破拱防架桥装置、吹气等措施，以达到秤量的工艺要求。

24、微量配方磅秤设备两侧的安全门玻璃应采用透明可视的有机玻璃制作。

25、微量配方磅秤设备各单元吸尘罩与接料桶之间距在保证除尘效果的前提下，要求其间距在50mm左右； 且吸尘罩边缘应圆滑无边锋，以免在运桶过程中出现接料袋被勾住和撞桶的现象；另接料桶的壁厚应≥1.0mm。

26、设备所涉及的电机必须符合GB18613-2012标准的能效等级2级及以上高效电机;电机效率保证值不得低于<节能产品惠民工程高效电机推广实施细则>(财建［2010］232号)规定指标。

27、电箱散热良好，最高温度≤环境温度+20℃，设备或系统的一次电源由甲方负责安装调试；

28、电控系统内所有电线必须做线码标识以便检修；

29、各数据I/O 接口及各类电源、信号接口必须采用通用接口；

30、控制软件附有自动记录故障信息，设置声光报警装置，出现异常时能发出警报提示；

31、各种电气元件需要有与图纸相符合的标识，各电气配线要有与图纸相符合的线号编码；

32、所有电气元件及配线工艺必须符合国家相关电气标准；

33、附一份微量配方磅秤设备易损件清单（型号/规格、品牌），以保证维修及时。

（二）电气控制要求

1、掉电保护：

1.1电控系统及元件必须能够适应工厂电网上的电压波动和脉冲干扰。

1.2在电源断电或设备急停时，不允许设备或执行元件有任何动作。

2、过载保护：在设备或系统过载情况下具备过载保护装置，并防止再次启动。

3、互锁保护：存在前后或相反动作逻辑关系的各应用单元间必须具有可靠的互锁关系，前后不能产生误操作。

4、设备或系统的一次电源由甲方负责安装调试，接入乙方所供配电柜/箱总开关的进线端，乙方必须提供相关的容量、线径等技术要求及参数；乙方所供配电柜/箱总开关出线端之后的二次电源及其控制系统由乙方负责安装调试，需要架线槽或埋地敷设的必须按照相关的规程、规范完成。

（三）元器件配置要求

1、关于元器件的选择，基本采用国际或者国内知名公司的产品，部分采用乙方定制元件。

2、元器件应注意通用性，如气缸规格，尺寸、功能相近的尽可能采取统一规格以降低元器备件的采购种类。

3、精密感应电子元件应加装防护罩防止撞坏。

4、设备所采用主要件的品牌要求如下（厂家必须按照甲方配置设备）

| 序号 | 元器件 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 研华 | - 网口数量2； - CPU Intel J1900； - 内存8G； - 250G固态硬盘 - Win 7 64位操作系统 |
| 2 | 显示器 | 优派 | 22寸 |
| 3 | 不斷電電源供應器 | 山特 | TG-500 |
| 4 | 防水硅胶软键盘带触摸板 | 研龙 | HST-355-LED USB接口 355*136*12mm |
| 5 | 秤重表头显示器 | 梅特勒 |  |
| 6 | 可编程控制器 | FATEK |  |
| 7 | 電磁開關 | 台安 |  |
| 8 | 繼電器 | 欧姆龙 |  |
| 9 | 指示燈 | 施耐德 |  |
| 10 | 直流电源 | 明纬 |  |
| 11 | 荷重元 | HBM |  |

三、设备配置说明

（一）微量磅秤组

1、原料储桶：

1.1 材质：SUS304

1.2容量： 200L

2、原料输送机组：

2.1将原料由储桶输出至盛料桶

2.2原料输送机组组成：

2.2.1输送马达:

∮76计量机*2台：50HZ*380V*0.37KW*4P     ∮101计量机*6台：50HZ*380V*0.37KW*4P

皮带计量机*2台：50HZ*380V*90W*4P       马达减速机减速比：1/10

2.2.2输送螺旋Φ76,Φ101

3、荷重元与自动控制：

本系统应用PLC之程控，将可能产生之干扰系数做一修正，而荷重元因重量之变化产生之线性讯号，经快速计算及比对分析后，确保计量结果的正确。

4、物料盛桶输送机：

物料盛桶输送机其功用乃将物料盛桶送至对应之磅台秤重，辊筒输送机辊筒材质为金属材料，表面镀锌处理。

5、物料盛桶:物料盛桶为承载原料计量之配方供操作者辨别批次。

6、集尘装置：

计量机出口规划有集尘罩及集尘管道，与甲方除尘设备相连，将飘散的粉尘以负压方式吸回至甲方除尘设备中。

7、机台本体:

整体机台由铝挤型模块组合或底座钢板上层铝挤形组合而成美观坚固耐用。

8、控制箱:

独立式控制盘配合PC与PLC作整个微量磅秤控制精度与流程最完美之配合。

9、加料平台：配备加料平台和人行挂梯（在入桶侧开口）。

四、技术资料（以中文版为准）

1、操作说明书/手册；

2、结构说明书（含安装图及维修件图纸，电气、气动、液压、冷却、润滑原理图，操作说明和常见故障及排除方法等）；

3、设备总装图纸。（电、气原理图、接线图、安装图、设备基础图）

4、故障代码表说明和排除方法；

5、中文书面版和电子版控制箱线路图；

6、甲方在使用过程中，若工控机及PLC损坏导致设备无法正常使用时，乙方在取得甲方硬件后，免费写入程式，确保设备正常运行。

五、安装、调试和验收标准

安装、调试和验收在甲方现场进行，安装调试由乙方负责，甲方给予配合。验收由双方根据甲方提出的技术要求共同进行验收。

（一）安装、调试

1、乙方负责所提供设备零部件现场组装、调试，并自备零部件组装和维修所需的工具。

2、乙方接到甲方安装准备工作就绪信息7天内，派遣技术人员到甲方现场进行安装调试。

3、在安装调试期间，乙方承担所有派遣人员的交通、安全、膳宿和工资，及其与本合同有关的当地政府征收的税费。

4、乙方技术人员应负责乙方所提供设备在设计和制作工艺方面出现的问题给予解决及解答。

5、在甲方人员的配合下，乙方技术人员应完全负责设备的安装和调试，并承担在其指导下所有因安装和调试引起的风险和过失责任。

6、在安装调试期间，乙方提出合理的书面请求，甲方应给予协助；需甲方为安装和调试工作做准备的所有事宜，乙方应提前2周以书面形式向甲方提出，否则乙方应承担由此所引起安装和调试工作被推延的责任。

7、在甲方保证做好了按乙方所提出的所有准备工作的前提下，安装调试周期总计不应超过1.5个月。

8、乙方在设备发出时，甲方应做好如下工作：

8.1参与安装调试的人员；

8.2设备安装场地准备完毕；

8.3所有电、压缩空气连接到位。

8.4设备运抵甲方工厂，甲、乙双方共同开箱、清理、就位和消耗能源的联接，完成所有准备工作。

9、由甲方提供相关的物料，在乙方场所进行设备调试。

（二）验收

1、设备在安装投入后，要保证设备能保证运行和生产。

2、在运行测试和验收之前，各方代表应召开一次专题会议，就验收前设备和材料的准备情况达成协议。

3、验收标准和程序由乙方提供，并经甲方确认。

4、所有设备空载运行测试后,证明达到了双方确认的技术指标。

5、所有管路连接、控制阀、传感器和其它仪器仪表都应处于完好状态。

6、整个系统无论工作或维修状态都应是安全的，对操作者绝无生命危险。

7、设备在甲方现场安装调试完毕正常生产48小时，经双方认可后即日起计，一个月开始正式验收，甲乙双方签名确认。

8、根据双方确认的验收标准和程序对设备进行验收，验收不合格者，用户有权要求乙方整改，整改期限为一个月，如仍未达到生产工艺要求，甲方有权要求作退货、退款处理。

六、技术培训

1、乙方技术人员在整个安装调试期内，应在现场按照投标方的技术文件对所有与设备、生产及维修有关的技术进行详细的解说和演示。

2、乙方技术人员应对甲方提出与投标方设备和技术有关的问题和疑问，给予全面回复。

3、乙方负责对甲方操作人员及维修人员、技术人员进行培训，应尽量通过现场和专门的课程进行培训，使甲方受训人员掌握、了解整个系统所有机械和电气的专业技术知识，对设备性能及设备故障维护有较深入的了解，完全能够独立地掌握操作、调整、维修等要求。

七、主要备件供货清单

| 项次 | 品 名 | 规格/型号 | 参考价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC可程控器 | 60MC | 3400 |
| 2 | 秤重表头显示器 | IND131；梅特勒 | 6000 |
| 3 | 荷重元传感器 | HBM 30KG | 850 |
| 4 | 荷重元传感器 | HBM 40KG | 950 |
| 5 | 马达减速机 | 台邦1：20 | 1050 |
| 6 | 马达减速机 | 台邦1：90 | 1120 |
| 7 | 积放式滚筒 | 单只D50 | 180 |
| 8 | 微量小桶 | 45L | 200（运费另加） |

八、易损件、保证及非保证

1、项目保证方式：

1.1终验收完毕之日起壹年内

1.2具体保证期限方式以先到者为准。

2、下列为非保证之项目:

2.1人为的操作疏失引起的损坏

2.2天然灾害引起的损坏如地震,台风,雷击,火灾等

2.3由使用者自行修改,调整不良引起的损坏

2.4随机备件见下表：

2.4.1微量配方磅秤备品（以下表格为单台微量配方磅秤备件配置）

| 序号 | 品名/规格 | 数量 | 序号 | 品名/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁型砝码5KG | 1个 | 7 | 荷重元30KG | 2个 |
| 2 | 内六角扳手 | 1组 | 8 | 30KG荷重元秤盘 | 1个 |
| 3 | 工具箱（小型） | 1式 | 9 | 轴承 | 4个 |
| 4 | 一字十字套装组合 | 1套 | 10 | 油封 | 2个 |
| 5 | 开口扳手17-19 | 1式 | 11 | 荷重元40KG | 2个 |
| 6 | 开口扳手12-14 | 1式 | 12 |  |  |

九、质保期和售后服务

1、经双方确认验收后即日起计，质量保证期为12个月，终身服务；在质量保证期内出现非人为造成的各类故障乙方应及时免费维修，损坏零件及时免费更换；质量保证期外，乙方提供终身有偿维修服务，所需配、零件乙方应以成本价格供应给甲方。

2、质量保证期内，在甲方按照设备使用说明书要求正常使用的前提下，设备出现任何故障，自接到报障信息后，乙方技术人员应在2小时内作出电话回复，给予解决方案；如仍未能解决或排除故障，乙方应在2日内免费派遣技术人员到达甲方现场进行维修；若乙方不能排除故障，甲方可追加赔偿。

3、乙方维修技术人员在设备质量保证期内每月定期对设备进行全面检修和保养一次，并做好记录，保证设备的运转状况良好，在设备质量保证期外每2个月定期对设备巡检一次（或电话回访），及时了解、掌握设备的运行状况。

十、其它

1、本协议作为合同附件，是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力并与合同同时生效。

2、本协议及附件未尽事宜,双方另行协商。

3、本协议书一式四份,甲、乙双方各执两份。

甲方：广东联塑科技实业有限公司            乙方：正将自动化设备（江苏）有限公司

签章：                                    签章：

日    期：                              日    期：